|  | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб" ________________В.Ю.Борисов "___"___________ 2013 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

"ИФА-ЗН-антиген"

Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса лихорадки Западного Нила

Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/02255.от "__"______ 20___г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Выявление антигена вируса лихорадки Западного Нила (ЗН) в полевых и клинических материалах: комарах, спинно-мозговой жидкости (СМЖ) и в тканях органов погибших людей.

СОСТАВ НАБОРА

Иммуносорбент – мышиные антитела класса G к вирусу ЗН (IgGЗН) и нормальный  мышиный иммуноглобулин класса G (IgGN), сорбированные на поверхности лунок 96-луночного разборного полистиролового плоскодонного планшета. IgGЗН сорбированы в нечетных рядах лунок,  IgGN – в четных рядах						2 шт.

К+ – контрольный  положительный образец – антиген вируса ЗН, инактивированный 0,004% бетапропиолактоном; прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость											1 флакон (0,1 мл).

К– – контрольный  отрицательный образец – нормальный антиген, приготовленный из ткани мозга неинфицированных мышей; инактивированный 0,004% бетапропиолактоном; прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость															1 флакон (0,1 мл).

Коньюгат – антитела к вирусу ЗН из асцитной жидкости мышей, инфицированных вирусом ЗН, меченые пероксидазой хрена; прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость									1 флакон (0,5 мл).

РБР(х10) – 10-кратный концентрат раствора для разведения образцов – концентрат раствора для разведения исследуемых образцов, антигенов, конъюгата; прозрачная красного цвета жидкость								1 флакон (10 мл).

ФСБ-Т(х25) – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – концентрат раствора для промывания планшетов; слегка опалесцирующая бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре 37оС в течение 30 мин					1 флакон (80 мл).

ТМБ – хромоген – 0,25 % раствор 3,3′,5,5′-тетраметилбензидина; прозрачная бесцветная жидкость								1 флакон (1,5 мл).

ЦР – цитратный раствор – раствор для приготовления рабочего раствора хромогена; прозрачная бесцветная жидкость						2 флакона (по 12 мл).

Стоп-реагент – серная кислота в концентрации 0,5 моль/л; прозрачная бесцветная жидкость									1 флакон (25 мл).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При наличии в исследуемом образце антигена вируса ЗН, антиген связывается с антителами класса G к вирусу ЗН, сорбированными в лунках планшета. Образующийся при этом комплекс (антитело-антиген) связывается затем с конъюгатом – мышиными антителами к вирусу ЗН, меченными пероксидазой хрена, и выявляется в реакции с индикаторным раствором, содержащим хромоген – тетраметилбензидин, в результате которой меняется цвет (оптическая плотность) реакционной смеси в лунке планшета; изменение регистрируется спектрофотометрически.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные.

Предусмотрено дробное использование набора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор "ИФА-ЗН–антиген" является биологически безопасным, т.к антиген вируса ЗН полностью инактивирован. Однако при обследовании полевых и клинических материалов необходимо соблюдать меры предосторожности и обращаться с ними как с материалами, потенциально инфицированными вирусом, в соответствии с требованиями СП 1.3.1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)".

    - Работать в резиновых (латексных) перчатках.

    - Не пипетировать ртом.

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нельзя использовать реагенты из наборов разных серий или смешивать их в процессе приготовления растворов, а также использовать реагенты по истечении срока годности.

Перед использованием все реагенты набора необходимо выдержать 30 мин при       температуре от 18 до 25 оС.

### Достоверность результатов зависит от строгого выполнения следующих правил:

    - Для приготовления растворов и проведения ИФА следует использовать чистую мерную посуду и автоматические пипетки с погрешностью измерения объемов не более 5%.

    - Сразу после постановки реакции плотно закрытые флаконы с исходными реагентами необходимо поместить в холодильник (при температуре от 2 до 8 оС), использовать в течение 1 мес.

    - Растворы хромогена и конъюгата в рабочем разведении готовить непосредственно перед использованием. Исключить воздействие света на раствор хромогена.

    - При промывке планшета лунки заполнять полностью (370 мкл промывочного раствора) и не касаться лунок наконечниками пипетки.

    - Не допускать высыхания лунок планшета между отдельными операциями.

    - Наконечники для пипеток, используемые для работы с исследуемыми сыворотками и контрольными образцами использовать однократно.

    - Для отбора исследуемых образцов и реагентов тест-системы использовать автоматические пипетки с погрешностью измерения объёмов не более 5%.

Оборудование и материалы

– Дозаторы (пипетки полуавтоматические одно– и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 
5 %.

– Автоматические промыватели или восьми– и  двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

– Термостат на 37 оС.

– Спектрофотометр.

– Перчатки резиновые или латексные.

– Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

Анализируемые образцы

Реакцию проводят с надосадочной жидкостью суспензий гомогенатов комаров, тканей органов погибших людей, а также со спинно-мозговой жидкостью (СМЖ) больных людей.

Подготовка исследуемых образцов

Приготовление суспензии комаров

Поступивших комаров (20 особей) промывают однократно 70% раствором спирта, затем 0,9% раствором хлорида натрия с антибиотиками (1000 ед. пенициллина и 500 мг стрептомицина на 1 мл среды), раскладывают в пластиковые пробирки, типа Эппендорф, по 1 экземпляру, маркируют и погружают в жидкий азот до обследования.

Перед обследованием готовят суспензию, растирая замороженных комаров пестиком, добавляют на каждого комара по 0,2 мл раствора для разведения образцов (РБР).

Напитавшихся комаров растирают в фарфоровых ступках пестиком и добавляют небольшое количество стеклянного песка.

Суспензии комаров центрифугируют 5 мин при 2 тыс. об/мин.

В ИФА обследуют надосадочную жидкость.

Приготовление суспензий из тканей органов погибших людей

Для исследования тканей органов погибших людей необходимо приготовить 1% суспензию на РБР.  Суспензию центрифугируют при 3000-6000 об/мин в течение 20-30 мин, надосадочную жидкость переносят в стерильную пробирку, маркируют и исследуют немедленно.

Приготовление рабочего разведения спинно-мозговой жидкости (СМЖ)

СМЖ развести РБР в соотношении 1:10.

Пробы, подготовленные для ИФА, в случае необходимости, можно хранить в замороженном состоянии при температуре не выше минус 20 оС.

Подготовка рабочих растворов и реагентов для ИФА

Все реагенты до начала анализа выдержать 30 мин при температуре от 18 до 25 оС

Приготовление рабочего промывающего  раствора (ФСБ-Т)

ФСБ-Т(х25) интенсивно перемешать (в случае выпадения осадка – прогреть при температуре 37 оС в течение 30 мин до полного растворения солей), развести водой очищенной в соотношении 1:25. В зависимости от числа используемых стрипов, отобрать необходимое количество концентрата и довести водой очищенной до объёма, указанного в табл. 1.

Таблица 1

| Реагент | Объем реагента (мл) на…стрипов |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ФСБ-Т(х25) | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 |
| Вода очищенная | до 175 | до 325 | до 500 | до 657 | до 825 | до 1000 |

Приготовление рабочего  разводящего буферного раствора (РБР)

РБР(х10) развести в 10 раз  водой очищенной (1,0 мл концентрата на 9,0 мл воды).

Раствор хранить при температуре от 2 до 8 оС не более 1 сут.

Приготовление рабочего разведения конъюгата

Готовить не более чем за 10 мин до использования!

При постановке на целом планшете к 12 мл РБР добавить 240 мкл конъюгата; тщательно перемешать.

При использовании меньшего количества стрипов необходимый объем РБР перенести в чистую емкость (желательно одноразовую) и добавить конъюгат в количестве, указанном в табл. 2.

Таблица 2

| Реагент | Объем реагента на…стрипов |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| РБР, мл | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 |
| Коньюгат, мкл | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |

Раствор хранить при температуре от 2 до 8 оС не более 1 ч.

Приготовление субстратно-индикаторного раствора

Готовить непосредственно перед использованием в защищенном от прямого солнечного света месте.

При исследовании на целом планшете во флакон с ЦР добавить 600 мл ТМБ.

При постановке на меньшем числе стрипов необходимый объем ЦР перенести в чистую (желательно одноразовую) емкость и добавить ТМБ в количестве, указанном в табл. 4.

Таблица 4

| Реагент | Объем реагента на…стрипов |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ЦР, мл | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 |
| ТМБ, мкл | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |

Раствор хранению не подлежит.

Иммуносорбент, К+, К–, стоп-реагент готовы к использованию.

Проведение ИФА

Извлечь из пакета планшет или необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в плотно закрытом пакете не более 1 мес при температуре от 2 до 8 оС.

Лунки А1 и А2 оставить пустыми для измерения уровня "бланк" (оптический нуль фотометра), в остальные внести по 90 мкл РБР.

В лунки B1, В2 внести по 10 мкл К+, в лунки С1, С2 – по 10 мкл К–, в остальные лунки, кроме А1 и А2, внести по 100 мкл исследуемых образцов. Каждый образец вносить в 2 лунки (1 лунка – в четном ряду (IgGN), 1 лунка – в нечетном (IgGЗН)). Содержимое лунок перемешивать пипетированием при внесении образцов.

Планшет заклеить пленкой или закрыть крышкой и инкубировать 60 мин в термостате при температуре 37 оС.

С помощью промывающего устройства удалить содержимое лунок в контейнер с дезраствором. В каждую лунку внести ФСБ-Т, заполняя ее до краев (следует вносить не менее 370 мкл раствора), процедуру промывки выполняют 3 раза. По окончании промывки удаляют влагу из лунок, постукивая планшетом по фильтровальной бумаге, положенной на полиэтиленовую пленку.

Во все лунки планшета, кроме лунок А1 и А2, внести по 100 мкл рабочего разведения конъюгата. Планшет закрыть крышкой и выдержать при температуре 37 оС в течение 60 мин.

6 раз промыть планшет, как указано выше.

В каждую лунку планшета внести по 100 мкл свежеприготовленного субстратно-индикаторного раствора. Планшет поместить в защищенное от света место при комнатной температуре на 10 мин.

В каждую лунку внести по 100 мкл стоп-реагента и сразу же учесть результаты реакции.

Регистрация и учет результатов

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически немедленно после остановки реакции, измеряя оптическую плотность (ОП) при длине волны 450 нм. В качестве уровня "бланк" используют ОП содержимого лунки А1.

Результаты ИФА учитываются при следующих условиях:

ОП в лунке А2 – не более 0,2;

ОП К+ в лунке с IgGЗН – не менее 0,6;

ОП К+ в лунке с IgGN – не более 0,2;

ОП К– в лунках с IgGЗН и с IgGN – не более 0,2.

В противном случае исследование необходимо повторить.

Исследуемые образцы считаются положительными, т.е. содержат антиген вируса ЗН, если ОП в лунке с IgGЗН составляет не менее 0,3, а ОП в лунке с IgGN – не более 0,2.

Исследуемые образцы считаются отрицательными, т.е. не содержат антигена вируса ЗН, если ОП в лунке с IgGЗН и в лунке с IgGN составляет не более 0,2.

В случае необходимости определения титра антигена вируса ЗН готовится ряд двукратных разведений образца в РБР, каждое разведение исследуется, как указано выше. Титром антигена вируса ЗН считается максимальное разведение, в котором получены положительные результаты.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора – 6 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение - в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается.

Транспортирование - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 
8 оС. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 72 ч. На дальние расстояния - только авиатранспортом.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1. ЗАО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30.

Директор  ЗАО "ЭКОлаб" по научной работе				С.Г.Марданлы