ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора  реагентов

"ИФА-Корь-IgG"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к  вирусу кори

Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/07674 от 11.05.2010 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

Выявление наличия и определение содержания видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови людей методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

| Иммуносорбент | лизатный инактивированный очищенный антиген вируса кори, сорбированный на 96-луночном разборном полистироловом планшете для иммунологических реакций с плоским дном (используются "ломающиеся" стрипы) | 1 планшет |
| --- | --- | --- |
|  | допускается раздельная упаковка стрипов (по 1-4 стрипа в пакете) |
| Контрольные положительные образцы (К+1, К+2, К+3 , К+4) | инактивированные; содержат иммуноглобулины класса G к вирусу кори в различных концентрациях (К+1 – 0,3 МЕ/мл, К+2 – 1,5 МЕ/мл, К+3 – 3,0 МЕ/мл, К+4 – 5,0 МЕ/мл (содержание иммуноглобулинов указывается также на этикетках контрольных положительных образцов); К+1– прозрачная жидкость желтого цвета; К+2, К+3, К+4 – прозрачные жидкости красного цвета | по 1 фл. (1,2 мл). |
| Контрольный отрицательный образец (К–) | инактивированный; прозрачная жидкость зеленого цвета | 1 фл. (1,2 мл) |
| Конъюгат | антитела овечьи против иммуноглобулинов человека класса G меченые пероксидазой; прозрачная жидкость розового цвета | 1 фл. (13 мл) |
| Раствор индикаторный (РИ) | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (13 мл) |
| 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином [ФСБ-Т(х25)] | прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость, допускается выпадение кристаллического осадка, растворяющегося при температуре 37 °С в течение 30 мин, допускается расслаивание компонентов | 1 фл. (80 мл) или 2 фл. (по 40 мл) |
| Раствор для разведения образцов (РРО) | прозрачная жидкость синего цвета | 1 фл. (100 мл) или 2 фл. (по 50 мл) |
| Стоп-реагент | прозрачная бесцветная жидкость. | 1 фл. (12,5 мл) |

Примечания. 1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИФА, кроме очищенной (дистиллированной или деионизированной) воды.

2. ФСБ-Т(х25), РИ, РРО, стоп-реагент – унифицированы для всех наборов ЗАО "ЭКОлаб", в которых используются указанные реагенты. Допускается использование разных серий ФСБ-Т(х25) и стоп-реагента или их смешение. Смешение разных серий РИ не допускается.

Набор может быть дополнительно укомплектован:

вспомогательным планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов (1 шт.),

вспомогательными пластиковыми емкостями (4 шт.),

одноразовыми наконечниками для автоматических пипеток (16 шт.),

клейкой пленкой для планшетов (4 шт.).

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению.

По желанию потребителя базовая комплектация набора (число индивидуальных упаковок с реагентами и их объемы) может быть изменена.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый вариант комплектации позволяет одномоментное исследование 96 образцов, включая контрольные (на контрольные образцы используется 10 лунок и 1 лунка – для определения уровня "бланк")

Предусмотрена возможность проведения раздельных исследований с использованием необходимого количества стрипов:

| Число стрипов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число исслед. обр. | 1-5 | 6-13 | 14-21 | 22-29 | 30-37 | 38-45 | 46-53 | 54-61 | 62-69 | 70-77 | 78-85 |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При наличии в исследуемом образце иммуноглобулинов класса G к вирусу кори они связываются с антигеном, сорбированным на поверхности лунок полистиролового планшета; этот комплекс, в свою очередь, связывается с конъюгатом – антителами против IgG человека, мечеными пероксидазой хрена. Образовавшийся комплекс "антиген-антитело-конъюгат" выявляется в реакции с индикаторным раствором, содержащим хромоген – тетраметилбензидин, в результате которой меняется цвет (оптическая плотность) реакционной смеси в лунке планшета; изменение регистрируется спектрофотометрически.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналитическая чувствительность (минимальное определяемое содержание иммуноглобулинов класса G к вирусу кори) – не более 0,2 МЕ/мл.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Нативная сыворотка (плазма) крови человека объемом не менее 10 мкл.

Образцы сыворотки (плазмы) крови до исследования можно хранить не более 7 сут при температуре от 2 до 8 оС и 3 мес при температуре минус 20 оС или более низкой. Допускается только однократное замораживание-размораживание образцов. Размороженные образцы перед исследованием тщательно перемешать.

Не допускается использование для исследования образцов с повышенным содержанием липидов и (или) с признаками гемолиза, и (или) с видимым микробным проростом.

Образцы, содержащие осадок, перед анализом отцентрифугировать в течение 10-15  мин при 2500-3000 об/мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор биологически безопасен, однако с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом.

Стоп-реагент при попадании на незащищенную кожу и слизистые может вызывать химические ожоги. В случае попадания на кожу – немедленно промойте пораженный участок водой.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы (при "ручной" постановке)

- Дозаторы пипеточные (пипетки полуавтоматические одно- и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 5 % с наконечниками полипропиленовыми одноразовыми.

- Ручные, или автоматические промыватели (вошеры), или восьми- и двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

- Спектрофотометр вертикального сканирования для измерения оптической плотности в лунках планшета при 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-650 нм.

- Центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. об/мин, термостат на 37 оС, холодильник бытовой, фильтровальная бумага.

- Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

- 70 %-ный раствор спирта этилового и 6 %-ный раствор перекиси водорода (дез.растворы) или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СП 1.32322-08, кроме хлорсодержащих.

Приготовление рабочих растворов реагентов для ИФА

Перед работой извлечь набор из холодильника, вскрыть упаковку и выдержать все реагенты перед проведением анализа не менее 30 мин при температуре от 18 до 
25 оС. Иммуносорбент выдерживать в упакованном виде, для того чтобы избежать конденсации влаги внутри лунок.

Приготовление рабочего разведения исследуемых образцов

Возможны два способа приготовления рабочих разведений:

1 способ

По 10 мкл каждого образца смешать с 1 мл РРО (разведение 1:100), тщательно перемешать пипетированием.

2 способ

Образцы вначале развести 1:10 во вспомогательном планшете, для чего внести в его лунки по 90 мкл РРО, затем внести в них по 10 мкл исследуемых образцов, тщательно перемешать пипетированием. Рабочее разведение (1:100) готовить непосредственно в лунках иммуносорбента (см. раздел Проведение ИФА ("ручная" постановка), п. 2).

Рабочие разведения образцов хранить не более 6 ч при температуре  от 18 до 
25 оС.

Приготовление рабочего промывочного  раствора

При выпадении осадка солей в ФСБ-Т(х25) прогреть его при температуре  37 оС до  полного растворения осадка.

При постановках с использованием ИФА-анализаторов 80 мл ФСБ-Т(х25) довести водой очищенной до 2 л.

При дробной "ручной" постановке использовать соотношения объемов ФСБ-Т(х25) и воды, указанные в табл. 1 для разного числа используемых стрипов.

Таблица 1

| Число стрипов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСБ-Т(х25), мл | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Вода очищенная, мл | до 175 | до 250 | до 325 | до 425 | до 500 | до 575 | до 675 | до 750 | до 825 | до 925 | до 1000 |

Готовый рабочий промывочный раствор хранить при температуре от 2 до 8 ºС не более 14 сут.

Приготовление остальных реагентов

Иммуносорбент, контрольные образцы, РРО, конъюгат, РИ, стоп-реагент – готовы к применению. После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

Проведение ИФА ("ручная" постановка)

Внимание! Соблюдение указанных ниже температуры и времени инкубации планшетов на каждой стадии постановки крайне важно для получения достоверных результатов.

1. Извлечь из упаковки рамку планшета и необходимое число стрипов. Неиспользованные стрипы допускается хранить в плотно закрытом пакете с влагопоглотителем при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

2. В лунку А1 внести 100 мкл РРО, в следующие лунки внести по 100 мкл контрольных образцов (по 2 лунки на образец), оставшиеся лунки использовать для исследуемых образцов (по 1 лунке на образец), для чего внести в них:

при первом способе приготовления рабочих разведений исследуемых образцов – по 100 мкл готовых разведений;

при втором способе приготовления рабочих разведений исследуемых образцов – вначале по 90 мкл РРО, а затем – по 10 мкл образцов, предварительно разведенных 1:10 в лунках вспомогательного планшета, тщательно перемешать пипетированием.

3. Планшет закрыть крышкой или клейкой лентой. Инкубировать 30 мин при температуре от 21 до 25оС.

4. С помощью промывателя удалить образцы из лунок, 4 раза промыть планшет рабочим промывочным раствором, внося в лунки 350-370 мкл раствора. По окончании промывки остатки раствора удалить из лунок, постукивая перевернутым планшетом по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге.

5. Во все лунки внести по 100 мкл конъюгата, инкубировать 30 мин при температуре от 21 до 25оС.

6. С помощью промывателя удалить конъюгат из лунок, 4 раза промыть планшет рабочим промывочным раствором, как указано в п. 4.

7. Во все лунки внести по 100 мкл раствора индикаторного, немедленно поместить планшет в защищенное от света место и инкубировать 10 мин при температуре от 21 до 25оС.

8. Во все лунки (в той же последовательности, с которой вносился индикаторный раствор) внести по 100 мкл стоп-реагента, осторожно (постукиванием по планшету) перемешать содержимое лунок и не более чем через 10 мин приступить к учету результатов.

Регистрация и учет результатов

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически, выводя спектрофотометр на нулевой уровень ("бланк") по лунке А1 и измеряя оптическую плотность (ОП) при двух длинах волн – 450 нм и 620-650 нм. При отсутствии референс-фильтра на 620-650 нм оптическую плотность (ОП) измерять при длине волны 450 нм.

Результаты ИФА учитывать только при следующих условиях:

среднее значение ОП(К+1) - не менее 0,2;

среднее значение ОП(К+4)  – не менее 0,8;

среднее значение ОП(К+2) больше среднего значения ОП(К+1) и меньше ОП(К+3);

среднее значение ОП(К+3) больше среднего значения ОП(К+2) и меньше среднего значения ОП(К+4);

среднее значение ОП(К–) - не более 0,1;

в противном случае исследование необходимо повторить.

Качественный учет результатов

Исследуемые образцы учитывать как положительные (содержащие антитела к вирусу кори) при ОПобр>1,1× ОП(К+1).

Исследуемые образцы учитывать как отрицательные (не содержащие антитела к вирусу кори) при ОПобр<0,9×ОП(К+1).

Исследуемые образцы учитывать как сомнительные при 
1,1× ОП(К+1)≥ОПобр≥0,9× ОП(К+1).

Образцы, оцененные как сомнительные, должны быть исследованы повторно. При повторном получении сомнительных результатов рекомендуется мониторинг иммунного статуса пациента для исключения неспецифических, в том числе перекрестных реакций, приводящих к сомнительным результатам.

Количественный учет результатов

Для количественного учета результатов (содержание антител класса G в исследуемых сыворотках в МЕ/мл) строится калибровочный график по точкам, абсциссы которых (логарифмическая шкала) соответствуют значениям активности калибраторов в МЕ/мл (указаны на флаконах), а ординаты (пропорциональная шкала) – соответствующим значениям ОП, полученным в ИФА. Для построения графика полученные точки необходимо соединить прямой линией. Для оценки активности исследуемого образца на калибровочном графике находится точка, ордината которой равна полученному в ИФА с этим образцом значению ОП; абсцисса этой точки будет равна содержанию в образце антител класса G в МЕ/мл. При автоматическом учете результатов для построения графика используется уравнение линейной регрессии.

Исследуемые образцы следует учитывать:

как положительные при концентрации иммуноглобулинов класса G более 
0,33 МЕ/мл,

как отрицательные при концентрации иммуноглобулинов класса G менее 
0,27 МЕ/мл,

как сомнительные при концентрации иммуноглобулинов класса G от 0,27 до 
0,33 МЕ/мл.

Если значение ОП испытуемой сыворотки превышает ОП(К+4), ее необходимо исследовать повторно в большем разведении. Полученные значения МЕ/мл пересчитать с учетом фактора разведения

Диагностическая значимость и интерпретация результатов

Результаты серологического исследования могут быть использованы для постановки окончательного диагноза только с учетом данных анамнеза и клинической картины. Выявление IgG антител при качественном исследовании требует обязательной оценки их содержания (в МЕ/мл) и последующего наблюдения его динамики, поскольку только постоянство, нарастание или снижение этого показателя во времени может быть поставлено в соответствие с анамнезом и клинической картиной:

| IgG | IgM | Интерпретация | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | специфические антитела не обнаружены | при подозрении на острую инфекцию рекомендуется контрольное исследование |
| + | - | возможна предшествующая инфекция или вакцинация | мониторинг IgG-антител в течение 10-14 дней для определения динамики их содержания |
| - | + | возможна первичная инфекция или предшествовавшая вакцинация | мониторинг IgM- и IgG-антител для определения сероконверсии; подтверждающие тесты, нпр. РИФ |
| + | + | возможна свежая инфекция, реинфекция или вакцинация | мониторинг IgM- и IgG-антител для определения динамики содержания IgG-антител; подтверждающие тесты, нпр. РИФ |

ПОСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИФА-АНАЛИЗАТОРОВ

Подготовить прибор в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, ввести программу анализа, соответствующую используемому набору, и провести анализ.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора – 1 год. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается.

Транспортирование

При температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, ЗАО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30 – ОБТК  и в учреждение, уполномоченное Росздравнадзором на проведение государственного контроля качества указанной продукции.

КРАТКАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ИФА

(ИФА-Корь-IgG)

| Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией! |
| --- |
| Внести | в лунку А1 – 100 мкл РРО; в лунки B1, C1 – по 100 мкл К+1, в лунки D1, E1 – по 100 мкл К+2, в лунки F1, G1 – по 100 мкл К+3, в лунки H1, A2 – по 100 мкл К+4, в лунки B2, C2 – по 100 мкл К-, в следующие лунки - по 100 мкл подготовленных исследуемых образцов (по 1 лунке на образец) |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл конъюгата в каждую лунку |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл индикаторного раствора в каждую лунку |
| Инкубация | 10-15 мин, 21-25 оС |
| Внести | по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку |
| Измерить | ОП при 450 нм (референс 620-650 нм), «бланк» - по лунке А1 |

Апрель 2015 г.