ЗАО "ЭКОлаб"

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов

# «Тест-система иммуноферментная для выявления

# иммуноглобулинов класса G

# к антигенам рода Askaris lumbricoides»

"ИФА-Аскаридоз-IgG"

Регистрационное удостоверение №РЗН 2016/4998 от 15.11.2016 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

# Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная  для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides»"ИФА-Аскаридоз-IgG" предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови человека методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

| Иммуносорбент | очищенный инактивированный антиген Ascaris lumbricoides, сорбированный на 96-луночном разборном полистироловом планшете для иммунологических реакций с плоским дном | 1 планшет |
| --- | --- | --- |
|  | допускается раздельная упаковка стрипов (по 1-4 стрипа в пакете) |
| Контрольный положительный образец (К+) | инактивированный; прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость красного цвета | 1 фл. (1,5 мл) |
| Контрольный отрицательный образец (К–) | инактивированный; прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета | 1 фл. (2,5 мл) |
| Конъюгат | прозрачная или опалесцирующая жидкость зеленого цвета | 1 фл. (14 мл) |
| 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином [ФСБ-Т(х25)] | прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре 37 0С в течение 30 мин | 1 фл. (40 мл) |
| Раствор для разведения образцов (РРО) | прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость фиолетового цвета | 1 фл. (14 мл) |
| Раствор индикаторный (РИ); | прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость | 1 фл. (14 мл) |
| Стоп-реагент | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (12,5 мл) |

Примечания. 1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИФА, кроме очищенной (дистиллированной или деионизированной) воды.

2. ФСБ-Т(х25), РИ, стоп-реагент – унифицированы для всех наборов ЗАО "ЭКОлаб", в которых используются указанные реагенты.

Набор дополнительно укомплектован принадлежностями:

вспомогательными пластиковыми емкостями размером 100х50х19 мм (4 шт.),

одноразовыми наконечниками для автоматических пипеток на 4-200 мкл  (16 шт.);

клейкой пленкой для планшетов размером 85х135 мм (4 шт.).

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый вариант комплектации набора позволяет исследование 96 образцов, включая контрольные (на контрольные образцы  используется 3 лунки). Предусмотрена возможность проведения раздельных исследований с использованием необходимого количества стрипов:

| Число стрипов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число иссл. образцов | 1-5 | 6-13 | 7-21 | 22-29 | 30-37 | 38-45 | 46-53 | 54-61 | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При наличии в исследуемом образце иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Ascaris lumbricoides происходит связывание их с антигеном Ascaris lumbricoides, сорбированным в лунках планшета-иммуносорбента, образовавшийся комплекс антиген-антитело реагирует с внесенным в реакционную среду раствором конъюгата – антителами против IgG человека, меченными пероксидазой хрена. Образовавшийся комплекс "антиген-антитело-конъюгат" выявляется в реакции с субстратно-индикаторным раствором, содержащим хромоген – тетраметилбензидин, в результате которой меняется цвет (оптическая плотность) реакционной смеси в лунке планшета; изменение регистрируется спектрофотометрически.

# АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

- Аналитическая чувствительность набора определяется по стандартной панели положительных сывороток предприятия, содержащих иммуноглобулины класса G к антигенам рода Ascaris lumbricoides (СОП+-154), как процентное содержание образцов, определенных набором как положительные, и составляет 100%.

- Аналитическая специфичность набора определяется по стандартной панели отрицательных сывороток предприятия, не содержащих иммуноглобулины класса G к антигенам рода Ascaris lumbricoides (СОП--154) как процентное содержание образцов, определенных набором как отрицательные, и составляет 100%.

А) Диагностическая чувствительность

Статистическая достоверность результатов диагностической чувствительности испытаний составила:

| Заключение | Общее число клинических образцов с истинно положительными результатами анализа (n) | Негативный результат | Позитивный результат | Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительных по иммуноглобулинам класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 990 | 0 | 990 | 99,77% - 100% |

Статистическая достоверность диагностической чувствительности для каждого вида биологического материала составила:

| Вид клинического материала | Количество образцов от пациентов | Общее количество образцов от пациентов | Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95%), не менее % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При проведении клинических испытаний | При проведении дополнительных клинических испытаний |  |  |
| Сыворотки, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 480 | - | 480 | 99,52 |
| Образцы плазмы, содержащие иммуноглобулины класса G кантигенам рода Askaris lumbricoides | 510 | - | 510 | 99,55 |

Диагностическая чувствительность для  клинических образцов составила:

| Клинический материал | Заключение | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95%) |
| Сыворотка крови | Выявленыиммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 99,52% - 100% |
| Плазма крови | Выявлены иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 99,55% - 100% |

Б) Диагностическая специфичность

Неспецифичные реакции были зарегистрированы, таким образом, диагностическая специфичность при исследовании данных образцов, составила 98,94%.

Статистическая достоверность результатов диагностической специфичности испытаний с учетом ложноположительных результатов  составила:

| Заключение | Общее число клинических образцов с истинно отрицательными результатами анализа (n) | Негативный результат | Позитивный результат | Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрицательных по иммуноглобулинам класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 1318 | 1304 | 14 | 98,94% - 100% |

Статистическая достоверность диагностической специфичности для каждого вида биологического материала составила:

| Вид клинического материала | Количество образцов | Количество образцов, давших ложноположительный результат | Общее количество образцов от пациентов | Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95%), не менее % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При проведении основных клинических испытаний | При проведении дополнительных клинических испытаний | При проведении основных клинических испытаний | При проведении дополнительных клинических испытаний |  |  |
| Сыворотки, не содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 99,52 |
| Образцы плазмы, не содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 99,55 |
| Сыворотки крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Opisthorchis | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 | 94,12 |
| Сыворотки крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Toxocara | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 | 94,12 |
| Сыворотки крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Trihinella | 20 | 17 | 3 | 0 | 40 | 93,96 |
| Сыворотки крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Echinococcus | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 94,41 |
| Образцы плазмы крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Opisthorchis | 40 | 0 | 2 | 0 | 42 | 94,40 |
| Образцы плазмы крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Toxocara | 40 | 0 | 2 | 0 | 42 | 94,40 |
| Образцы плазмы крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Trihinella | 39 | 0 | 3 | 0 | 42 | 94,27 |
| Образцы плазмы крови человека, содержащие иммуноглобулины класса G к антигенам рода Echinococcus | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 94,67 |

## Оценка результатов:

Полученные результаты показали, что диагностическая специфичность для  клинических образцов с учетом ложноположительных результатов составила:

| Клинический материал | Заключение | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95%) |
| Сыворотка крови | Не выявлены иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 98,90% - 100% |
| Плазма крови | Не выявлены иммуноглобулины класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides | 98,97% - 100% |

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сбор образцов крови должен производиться в соответствии с надлежащей практикой методом венопункции (ГОСТ Р 53079.4-2008 «Обеспечение качества клинических лабораторных исследований»).

Нативная сыворотка и плазма  крови (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия) человека объемом не менее 20 мкл.

Образцы сыворотки (плазмы)  крови до исследования можно хранить не более 7 сут. при температуре от 2 до 8 оС и 3 мес при температуре минус 20 оС или более низкой. Допускается только однократное замораживание-размораживание образцов. Размороженные образцы перед исследованием тщательно перемешать.

Не допускается использование для исследования образцов с повышенным содержанием липидов и (или) с признаками гемолиза, и (или) с видимым микробным проростом.

Образцы, содержащие осадок, перед анализом отцентрифугировать в течение 10-15  мин при 2500-3000 об/мин.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАБОРОМ

Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ №4н от 06.06.12.).

Набор биологически безопасен, однако с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом.

К+,К- содержат натрия азид в конечной концентрации 0,01 %. Данная концентрация является безопасной.

Стоп-реагент при попадании на незащищенную кожу и слизистые может вызывать химические ожоги. В случае попадания на кожу – немедленно промойте пораженный участок водой.

Набор реагентов, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» относится к классу А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО).

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" и МУ 287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения".

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы (для "ручной" постановки)

Дозаторы пипеточные (пипетки полуавтоматические одно- и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 5 % с наконечниками полипропиленовыми одноразовыми.

Ручные, или автоматические промыватели, или восьми- и двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

Спектрофотометр вертикального сканирования для измерения оптической плотности в лунках планшета при 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-650 нм.

Центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. об/мин.

Термостат на 37 оС, холодильник бытовой.

Фильтровальная бумага.

ИФА-анализатор.

Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

70 %-ный раствор спирта этилового и 6 %-ный раствор перекиси водорода (дез.растворы) или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СП 1.32322-08, кроме хлорсодержащих.

Приготовление рабочих  растворов реагентов для ИФА

Перед работой извлечь набор из холодильника, вскрыть упаковку и выдержать все реагенты перед проведением анализа не менее 30 мин при температуре  от 18 до 25 оС.

Приготовление рабочего промывочного раствора  (ФСБ-Т)

При выпадении осадка солей в ФСБ-Т(х25) прогреть его при температуре  37 оС до  полного растворения осадка.

В зависимости от числа используемых стрипов отобрать необходимый объем концентрата и довести его водой очищенной до объема, указанного в табл. 1

Таблица 1

| Реагент | Объем реагента, мл, на …..стрипов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ФСБ-Т(х25) | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Вода очищенная | до 75 | до 175 | до 250 | до 325 | до 425 | до 500 | до 575 | до 675 | до 750 | до 825 | до 925 | до 1000 |

Готовый рабочий промывочный раствор хранить при температуре от 2 до 8 ºС не более 14 сут.

Приготовление остальных реагентов

Иммуносорбент, К+, К–, , РРО, конъюгат, РИ, стоп-реагент – готовы к применению.

Проведение ИФА ("ручная" постановка)

Внимание! Соблюдение указанных ниже температуры и времени инкубации планшетов на каждой стадии постановки крайне важно для получения достоверных результатов.

1. Извлечь из упаковки рамку планшета и необходимое число стрипов.

2. Стрипы промыть 1 раз ФСБ-Т, внося в лунки 350-370 мкл раствора. При наличии промывателя, позволяющего производить промывку в режиме "Overflow", использовать именно этот режим. По окончании промывки остатки раствора удалить из лунок, постукивая перевернутым планшетом по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге.

3. Внести в три лунки контрольные образцы (в одну лунку – 100 мкл К+, в две лунки – по 100 мкл К–). В остальные лунки внести по 100 мкл РРО. Затем  в лунки с РРО внести по 10 мкл исследуемых образцов, содержимое лунок перемешать пипетированием (при этом цвет РРО должен измениться).

Примечание. При постановке ИФА на одном стрипе допускается использовать по 1 лунке на каждый контрольный образец.

4. Планшет закрыть крышкой или заклеить клейкой лентой. Инкубировать 30 мин при температуре 37оС в защищенном от света месте.

5. С помощью промывателя удалить образцы из лунок, 5 раз промыть планшет промывочным раствором, как указано в п. 2.

6. В лунки внести по 100 мкл конъюгата. Инкубировать  30 мин при температуре 37оС в защищенном от света месте.

7. С помощью промывателя удалить жидкость из лунок, 5 раз промыть планшет как указано в п. 2.

8. Во все лунки внести по 100 мкл раствора индикаторного, немедленно поместить планшет в защищенное от света место и выдержать 15 мин при температуре 37оС.

9. Во все лунки (в той же последовательности, с которой вносился субстратно-индикаторный раствор) внести по 100 мкл стоп-реагента, осторожно (постукиванием по планшету) перемешать содержимое лунок и не более чем через 5 мин приступить к учету результатов.

Регистрация и учет результатов

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность (ОП) при двух длинах волн – 450 нм и 620-650 нм. При отсутствии референс-фильтра на 620-650 нм ОП измерять при длине волны 450 нм, а выведение спектрофотометра на нулевой уровень ("бланк") осуществлять по воздуху.

Результаты ИФА учитываются только при следующих условиях:

среднее значение ОП(К+) – не менее 0,50;

среднее значение ОП(К–) – не более 0,20,

В противном случае исследование необходимо повторить.

Рассчитать критическое значение оптической плотности, ОПкрит., по формуле

ОПкрит.= ОПК‾ср+ 0,35

где ОПК‾ср – среднее значение ОП в лунках с К‾;

0,35 – коэффициент, полученный экспериментальным путем.

При ОПиссл.обр больше 1,2×ОПКрит образец считается положительным и содержащим иммуноглобулины к Ascaris lumbricoides.

При ОПиссл.обр меньше 0,9×ОПКрит образец считается отрицательным, т.е. не содержащим иммуноглобулины к Ascaris lumbricoides.

При ОПиссл.обр в интервале от 0,9×ОПКрит до 1,2×ОПКрит образец считается сомнительным; исследование такого образца рекомендуется повторить.

Интерпретацию результатов анализа проводит лечащий врач с учетом клинических признаков  и результатов прямых методов анализа (дуоденальное зондирование, копроовоскопия).

Следует учитывать возможность перекрестных серологических реакций при заболеваниях описторхозом, трихинеллезом, токсокарозом  и эхинококкозом. Это может быть связано как с совместной инвазией, так и с взаимодействием антител с гетерологичными антигенами за счет наличия общих антигенных компонентов.

Титрование положительного образца

Тест-система позволяет выполнить определение титра антител в выявленном положительном образце. Для этого, на отдельном стрипе необходимо провести ИФА с соответствующим образцом в последовательных двукратных разведениях его раствором РРО от 1:10 до 1:1280.

Для приготовления указанных разведений в верхнюю лунку стрипа внести 180 мкл раствора РРО, в остальные лунки стрипа – по 100 мкл раствора РРО. Затем в верхнюю лунку стрипа внести 20 мкл выявленного положительного образца, тщательно перемешать пипетированием и перенести 100 мкл полученного разведения (1:10) во вторую лунку, тщательно перемешать пипетированием, перенести 100 мкл полученного разведения (1:20) в третью лунку и так – до последней лунки стрипа. Из последней лунки стрипа отобрать 100 мкл разведения (1:1280) и слить его в дезинфицирующий раствор.

# Далее провести ИФА как указано в п. Проведение ИФА ("ручная" постановка).

ПОСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИФА-АНАЛИЗАТОРОВ

Подготовить прибор в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, ввести программу анализа, соответствующую используемому набору, и провести анализ.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора – 1 год. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

# Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается.

После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

Транспортирование

При температуре от 2 до 8 оС транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По вопросам, касающимся качества и обращения набора реагентов  «Тест-система иммуноферментная  для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Askaris lumbricoides»"ИФА-Аскаридоз-IgG", следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1. ЗАО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30 – ОБТК.

КРАТКАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ИФА

("ИФА-Аскаридоз-IgG")

Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией!

| Промыть | 1 раз промывочным раствором |
| --- | --- |
| Внести | в три лунки контрольные образцы (в одну лунку – 100 мкл К+, в две лунки – по 100 мкл К–); в остальные лунки внести по 100 мкл РРО. Затем в лунки с РРО внести по 10 мкл исследуемых образцов |
| Инкубация | 30 мин, 37 0С |
| Промыть | 5 раз промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл конъюгата в каждую лунку |
| Инкубация | 30 мин, 37 0С |
| Промыть | 5 раз промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл индикаторного раствора в каждую лунку |
| Инкубация | 15 мин, 37 0С |
| Внести | по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку |
| Измерить | ОП при 450 нм (референс 620-650 нм), «бланк» - по воздуху. |

Ноябрь 2016г

# Footnotes

Ложноположительные результаты