ЗАО "ЭКОлаб"

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов

"ИФА-ВПГ-2-IgG"

Тест-система иммуноферментная  для выявления

иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса II типа

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/06108 от "25"ноября 2009 г.

ЗАО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса II типа (ВПГ-2) в сыворотке (плазме) крови человека методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе  при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

| Иммуносорбент | лизатный инактивированный очищенный антиген вируса простого герпеса II типа (ВПГ-2), сорбированный на 96-луночном разборном полистироловом планшете для иммунологических реакций с плоским дном (используются "ломающиеся" стрипы) | 1 планшет |
| --- | --- | --- |
|  | допускается раздельная упаковка стрипов (по 1-4 стрипа в пакете) |
| Контрольный положительный образец (К+) | инактивированный; содержит антитела класса G к ВПГ-2 в титре 1:500; прозрачная красного цвета жидкость | 1 фл. (1,2 мл) |
| Контрольный образец уровня "среза" (К+пор) | инактивированный; содержит антитела класса G к ВПГ-2 в "пороговом" титре (1:100); прозрачная желтого цвета жидкость | 1 фл. (1,2 мл) |
| Контрольный отрицательный образец (К–) | инактивированный; прозрачная зеленого цвета жидкость | 1 фл. (1,2 мл) |
| Конъюгат | антитела моноклональные мышиные против иммуноглобулинов человека класса G, меченые пероксидазой хрена; прозрачная розового цвета жидкость | 1 фл. (13 мл) |
| Раствор индикаторный (РИ) | стабилизированный раствор тетраметилбензидина; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость | 1 фл. (13 мл) |
| 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином [ФСБ-Т(х25)] | прозрачная или слегка опалесцирующая пенящаяся бесцветная жидкость; возможно выпадение осадка солей белого цвета, растворяющегося при температуре 37 0С в течение 30 мин | 1 фл. (80 мл) или 2 фл. (по 40 мл) |
| Раствор для разведения образцов (РРО) | прозрачная жидкость синего цвета | 1 фл. (15 мл) |
| Раствор для предварительного разведения образцов (РПРО) | прозрачная жидкость розового цвета | 1 фл. (по 15 мл) |
| Стоп-реагент | прозрачная бесцветная жидкость | 1 фл. (12,5 мл) |

Примечания. 1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИФА, кроме очищенной (дистиллированной или деионизированной) воды.

2. ФСБ-Т(х25), РИ,РРО,РПРО, стоп-реагент – унифицированы для всех наборов ЗАО "ЭКОлаб", в которых используются указанные реагенты.

Набор может быть дополнительно укомплектован:

вспомогательным планшетом для разведения образцов (1 шт.),

вспомогательными пластиковыми емкостями (4 шт.),

одноразовыми наконечниками для автоматических пипеток (16 шт.)

клейкой пленкой для планшетов (4 шт.).

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению  и бланк калибровочного графика.

По желанию потребителя базовая комплектация набора (число индивидуальных упаковок с реагентами и их объемы) может быть изменена.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый вариант комплектации набора позволяет одномоментное исследование 96 образцов, включая контрольные (на контрольные образцы  используется 6 лунок, одна лунка – для выведения уровня "бланк"). Предусмотрена возможность проведения раздельных исследований с использованием необходимого количества стрипов:

| Число стрипов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число иссл. обр. | 1 | 2-9 | 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-41 | 42-49 | 50-57 | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 |

ПРИНЦИП МЕТОДА

При наличии в исследуемом образце иммуноглобулинов класса G к ВПГ-2 они во время первой инкубации связываются с антигеном ВПГ-2, сорбированным на поверхности лунок полистиролового планшета. Этот комплекс во время второй инкубации связывается с конъюгатом – антителами против IgG человека, меченными пероксидазой хрена. Далее, после добавления индикаторного раствора (хромоген - тетраметилбензидин) в результате ферментативной реакции реакционная смесь в лунках планшета окрашивается  пропорционально концентрации антител класса G к ВПГ-2. Реакция останавливается добавлением стоп-реагента. Интенсивность окрашивания (оптическая плотность) регистрируется с помощью спектрофотометра.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАБОРА

Диагностическая чувствительность и диагностическая специфичность при проверке на сыворотках стандартизованной панели предприятия или аналогичных коммерческих панелей, разрешенных к применению в РФ – 100 %.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сыворотка (плазма) крови человека объемом не менее 10 мкл.

Образцы до исследования можно хранить не более 7 сут при температуре от 2 до 8 оС или до 3 мес при температуре минус 20 оС или более низкой. Допускается только однократное замораживание-размораживание образцов. Размороженные образцы перед исследованием тщательно перемешать.

Не допускается использование для исследования образцов с повышенным содержанием липидов и (или) с признаками гемолиза, и (или) с видимым микробным проростом.

Образцы, содержащие осадок, перед анализом отцентрифугировать в течение 10-15  мин при 2500-3000 об/мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор биологически безопасен, однако образцы сывороток крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные.

Стоп-реагент при попадании на незащищенную кожу и слизистые может вызывать химические ожоги. В случае попадания на кожу – немедленно промойте пораженный участок водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы (для "ручной" постановки)

Дозаторы пипеточные (пипетки полуавтоматические одно- и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 5 % с наконечниками полипропиленовыми одноразовыми.

Ручные, или автоматические промыватели, или восьми- и двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

Спектрофотометр вертикального сканирования для измерения оптической плотности в лунках планшета при 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-650 нм.

Центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. об/мин, термостат на 37 оС, холодильник бытовой, фильтровальная бумага.

Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

70 %-ный раствор спирта этилового и 6 %-ный раствор перекиси водорода (дез.растворы) или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СП 1.32322-08, кроме хлорсодержащих.

Приготовление рабочих  растворов реагентов для ИФА

Перед работой извлечь набор из холодильника, вскрыть упаковку и выдержать все реагенты перед проведением анализа не менее 30 мин при температуре  от 18 до 25 оС.

Предварительное  разведение исследуемых образцов

Исследуемые образцы развести 1:10 во вспомогательном планшете. Для этого внести в его лунки по 90 мкл РПРО и добавить по 10 мкл сыворотки, тщательно перемешать пипетированием. При этом розовый цвет должен измениться на желтый. Если изменение цвета не произошло, данный образец необходимо исследовать повторно с целью исключения неправильных результатов. Рабочее разведение (1:100) готовить непосредственно в лунках иммуносорбента (см. раздел Проведение ИФА ("ручная" постановка), п. 2).

Рабочие разведения образцов хранить не более 6 ч при температуре  от 18 до 25 оС.

Приготовление рабочего промывочного раствора  (ФСБ-Т)

При выпадении осадка солей в ФСБ-Т(х25) прогреть его при температуре  37 оС до  полного растворения осадка.

При постановках с использованием ИФА-анализаторов 80 мл ФСБ-Т(х25) довести водой очищенной до 2 л.

При дробной "ручной" постановке использовать соотношения объемов ФСБ-Т(х25) и воды, указанные в табл. 1 для разного числа используемых стрипов.

Таблица 1

| Число стрипов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСБ-Т(х25), мл | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Вода очищенная, мл | до 175 | до 250 | до 325 | до 425 | до 500 | до 575 | до 675 | до 750 | до 825 | до 925 | до 1000 |

Готовый рабочий промывочный раствор хранить при температуре от 2 до 8 ºС не более 14 сут.

Приготовление остальных реагентов

К–, К+, К+пор, конъюгат, РИ,РРО,РПРО, и стоп-реагент готовы к применению.

После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

Проведение ИФА ("ручная" постановка)

Внимание! Соблюдение указанных ниже температуры и времени инкубации планшетов на каждой стадии постановки крайне важно для получения достоверных результатов.

1. Извлечь из упаковки рамку планшета и необходимое число стрипов. Неиспользованные стрипы допускается хранить в плотно закрытом пакете с влагопоглотителем при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

2. В лунку А1 внести 100 мкл РРО, в следующие лунки внести по 100 мкл контрольных образцов (по 2 лунки на образец), оставшиеся лунки использовать для исследуемых образцов (по 1 лунке на образец), для чего внести в них: вначале по 90 мкл РРО, а затем – по 10 мкл образцов, предварительно разведенных 1:10 в лунках вспомогательного планшета (см. раздел «Предварительное разведение исследуемых образцов»),  тщательно перемешать пипетированием.

3. Планшет закрыть крышкой или клейкой пленкой. Инкубировать планшет 30 минут при температуре от 21 до 250С в защищенном от света месте.

4. С помощью промывателя удалить содержимое лунок, 4 раза промыть планшет промывочным раствором, внося в лунки 350-370 мкл раствора. При наличии промывателя, позволяющего производить промывку в режиме "Overflow", использовать именно этот режим. По окончании промывки остатки раствора удалить из лунок, постукивая перевернутым планшетом по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге.

5. Во все лунки внести по 100 мкл конъюгата

6. Планшет закрыть крышкой или клейкой пленкой., инкубировать 30 минут при температуре от 21 до 250С в защищенном от света месте.

7. С помощью промывателя удалить содержимое лунок, 4 раза промыть планшет как указано в п. 4.

8. Во все лунки внести по 100 мкл раствора индикаторного, немедленно поместить планшет в защищенное от света место и инкубировать 10–15 минут при температуре от 21 до 250С.

9. Внести во все лунки в той же последовательности, как и раствор индикаторный, по 100 мкл стоп-реагента, осторожно (постукиванием по планшету) перемешать содержимое лунок и не более чем через 10 мин приступить к учету результатов.

Регистрация и учет результатов качественного исследования

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически, выводя спектрофотометр на нулевой уровень ("бланк") по лунке А1 и измеряя оптическую плотность (ОП) при двух длинах волн – 450 нм и 620-650 нм. При отсутствии референс-фильтра на 620-650 нм оптическую плотность (ОП) измерять при длине волны 450 нм.

Результаты ИФА учитывать при следующих условиях:

среднее значение ОПК+   – не менее 0,60;

среднее значение ОПК+пор   – не менее 0,20;

отношение среднего значения ОПК+ к среднему значению ОПК+пор   – не менее 1,5;

среднее значение ОПК–     – не более 0,10.

В противном случае исследование необходимо повторить.

Полученные результаты считать:

- положительными, если ОПобразца больше 1,1×ОПК+пор ;

- отрицательными, если ОПобразца  меньше 0,9×ОПК+пор ;

- сомнительными, если ОПобразца = (1+0,1)×ОПК+пор.

При получении сомнительных результатов сыворотки рекомендуется исследовать повторно в двух лунках тест-системы. Если результаты опять попадут в пределы сомнительных, следует провести тестирование сывороток, отобранных  через 2-4 недели. Если и в данном случае результаты попадут в пределы сомнительных, образцы сывороток считать отрицательными.

Определение титра антител

Для определения титра антител класса G к ВПГ-2 на стандартном бланке (входит в состав набора) строится калибровочный график. Для этого по оси абцисс (логарифмическая шкала) откладываются значения титров К+ (1:500) и К+пор (1:100), а по оси ординат (пропорциональная шкала) – соответствующие им средние значения ОП, полученные в ИФА. Полученные точки соединяются прямой линией. Титр антител в исследуемом образцах определяется по калибровочному графику как абсцисса точки, ордината которой равна полученному в ИФА значению ОП.

Если ОПобразца превышает ОПК+, для более точного определения титра рекомендуется при повторном анализе развести данный образец дополнительно. Повторить анализ и полученное по графику значение титра  увеличить соответственно дополнительному разведению.

ПОСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИФА-АНАЛИЗАТОРОВ

Подготовить прибор в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, ввести программу анализа, соответствующую используемому набору, и провести анализ.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора – 1 год. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 оС до 8 оС. Замораживание не допускается.

Транспортирование

При температуре от 2 оС до 8 оС. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 оС до 25 оС в течение 10 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного,a д.1, ЗАО «ЭКОлаб» тел: (49643)3-1374, 3-2311, факс 3-3143, и в учреждение, уполномоченное на проведение Государственного контроля указанной продукции.

КРАТКАЯ СХЕМА ИФА

(ИФА-ВПГ-2-IgG)

Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией!

| Внести | в лунку А1– 100 мкл РРО, в лунки B1, С1-. по 100 мкл К+, в лунки D1, E1-по 100 мкл К+пор в лунки F1,G1 –по 100 мкл К-, в остальные лунки – вначале по 90 мкл РРО, а затем – по 10 мкл образцов, предварительно разведенных 1:10 в лунках вспомогательного планшета (см. раздел «Предварительное разведение исследуемых образцов») |
| --- | --- |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл конъюгата в каждую лунку |
| Инкубация | 30 мин, 21-25 оС |
| Промыть | 4 раза промывочным раствором |
| Внести | по 100 мкл индикаторного раствора в каждую лунку |
| Инкубация | 10-15 мин, 21-25 оС |
| Внести | по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку |
| Измерить | ОП при 450 нм (референс 620-650 нм), «бланк» - по лунке А1 |

Апрель 2015 г.