ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ АНТИТЕЛ К

ВИРУСУ ГЕПАТИТА С

"ИФА-ВГС"

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09794 от 30.12.10. г.

Комплект № 3

для подтверждения наличия антител к антигенам вируса гепатита С

ЗАО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

Подтверждение наличия выявленных при скрининге антител классов G и M к отдельным антигенам ВГС в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека, методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

Базовый вариант комплекта включает:

| Иммуносорбент | рекомбинантные антигены ВГС, соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областями генома ВГС, сорбированные двумя группами – core-антиген и NS (NS3+ NS4 + NS5) в лунках стрипов полистироловых планшетов с плоским дном для ИФА по 6 стрипов, по краю стрипов нанесена маркировка в виде полос: на стрипах с core-Ag – красного цвета, на стрипах с NS-Ag – синего цвета. Стрипы упакованы раздельно в пакеты из пленки полиэтиленовой. | core – 6 стр. NS – 6 стр. |
| --- | --- | --- |
| Контрольный положительный образец (К+) | инактивированный; прозрачная или со слабой опалесценцией жидкость малинового цвета | 1 фл. (0,5 мл) |
| Контрольный отрицательный образец (К–) | инактивированный; прозрачная или со слабой опалесценцией жидкость синего цвета | 1 фл. (1,0 мл) |
| Конъюгат | антитела диагностические против IgG и IgM человека с пероксидазой хрена; прозрачная жидкость красного цвета | 1 фл. (1,0 мл) |
| 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином [ФСБ-Т(х25)] | прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная, пенящаяся жидкость; возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре 37 ºС в течение 30 мин | 1 фл. (40 мл) |
| Раствор для разведения образцов (РРО) | опалесцирующая жидкость сине-фиолетового или красного цвета, допускается выпадение незначительного осадка | 1 фл. (12 мл) или 1фл. (6,0 мл) |
| Раствор для разведения конъюгата (РРК) | опалесцирующая жидкость, бесцветная или с желтоватым оттенком, допускается выпадение незначительного осадка | 1 фл. (13 мл) |
| Цитратный буферный раствор с перекисью водорода (ЦБР) | прозрачная, бесцветная жидкость | 1 фл. (13 мл) |
| Хромоген (ТМБ) | раствор тетраметилбензидина; прозрачная жидкость, бесцветная или с желтоватым оттенком или розового цвета | 1 фл. (1,3 мл) |
| Стоп-реагент | прозрачная, бесцветная жидкость | 1 фл. (12,5 мл) |

Примечания. 1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИФА, кроме очищенной (дистиллированной или деионизированной) воды.

2. ФСБ-Т(х25), ЦБР, стоп-реагент – унифицированы для всех наборов ЗАО "ЭКОлаб", в которых используются указанные реагенты. Допускается использование разных серий этих реагентов.

3. Допускается использование ТМБ из разных серий набора.

Набор может быть дополнительно укомплектован:

вспомогательными пластиковыми емкостями (4 шт.);

одноразовыми наконечниками для автоматических пипеток (16 шт.);

клейкой пленкой для планшетов (4 шт.).

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению.

По желанию потребителя базовая комплектация набора (число индивидуальных упаковок с реагентами и их объемы) может быть изменена.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый вариант комплекта рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные (на контрольные образцы используется 6 лунок – по 3 лунки на стрип).

Предусмотрена возможность проведения раздельных исследований с использованием необходимого количества стрипов:

| Кол-во стрипов одной группы/всего | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 4/8 | 5/10 | 6/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число исследуемых образцов | 1-5 | 6-13 | 14-21 | 22-29 | 30-37 | 38-45 |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Основой тест-системы являются раздельно иммобилизованные на поверхности лунок антигены ВГС, соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4,NS5) областями генома ВГС.

Тест-система выявляет антитела к разным антигенам ВГС в сыворотке (плазме) крови человека вследствие их взаимодействия с антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образующиеся комплексы антиген-антитело обнаруживаются с помощью конъюгата – антител против иммуноглобулинов человека, связанных с пероксидазой  хрена.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагностическая специфичность и чувствительность 100 % при проверке на сыворотках стандартной панели ОСО 42-28-310-02П.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Образцы до исследования могут храниться при температуре от 2 до 8 оС до 7 сут.; более длительное хранение (до трех месяцев) – при температуре не выше минус 20 оС. Повторное замораживание образцов не допускается.

Образцы, содержащие частицы фибрина или иные видимые глазом примеси, перед исследованием осветлить центрифугированием (10-15 мин при 2500-3000  об/мин).

Для исследования образцов иммуноглобулинов человека исходные растворы развести ФСБ-Т в соотношении 1:10, лиофильно высушенные препараты крови предварительно восстановить согласно инструкции по их применению, затем развести ФСБ-Т в соотношении 1:10.

Для исключения ложноположительных результатов не рекомендуется анализировать сыворотки с микробным проростом, гемолизом, повышенным содержанием липидов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения набора – класс 3 (Приказ МЗ РФ №4н от 6 июня 2012 г.).

С  контрольными и исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом.

Стоп-реагент при попадании на незащищенную кожу и слизистые может вызывать химические ожоги. В случае попадания на кожу – немедленно промойте пораженный участок водой.

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПиН  2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Оборудование, материалы и реагенты

Дозаторы пипеточные (пипетки полуавтоматические одно- и многоканальные переменного объема) для внесения реагентов в лунки планшета с погрешностью дозирования не более 5 % с наконечниками полипропиленовыми одноразовыми.

Ручные, или автоматические промыватели, или восьми- и двенадцатиканальные пипеточные дозаторы для промывания лунок планшета.

Спектрофотометр вертикального сканирования для измерения оптической плотности в лунках планшета при 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-650 нм.

Центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. об/мин, термостат на 37 оС, холодильник бытовой, фильтровальная бумага.

Вода очищенная (дистиллированная или деионизированная).

70 %-ный раствор спирта этилового или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СП 1.32322-08.

2. Приготовление растворов и реагентов для ИФА

Все реагенты до начала анализа должны быть выдержаны не менее 30 мин при температуре от 18 до 25 оС. Иммуносорбент выдерживать в упакованном виде, для того чтобы избежать конденсации влаги внутри лунок.

2.1. Приготовление раствора для отмывки планшетов (ФСБ-Т)

При выпадении осадка солей в ФСБ-Т(х25) его необходимо прогреть перед разведением в термостате при 37ºС до полного растворения осадка.

ФСБ-Т(х25) развести водой очищенной в 25 раз, используя объемы концентрата и воды очищенной, указанные в табл. 1 для заданного числа стрипов

Таблица 1

| Кол-во стрипов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСБ-Т(х25), мл | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 |
| Вода очищ., мл | до 175 | до 325 | до 500 | до 675 | до 825 | до 1000 |

Раствор хранить при температуре  от 2 до 8 оС не более 14 сут.

2.2. Приготовление рабочего раствора конъюгата

Раствор готовить за 10-20 мин до внесения в лунки планшета.

Конъюгат развести в РРК, используя объемы конъюгата и РРК, указанные в табл. 2 для заданного числа стрипов. Необходимый объем РРК перенести  в одноразовую емкость и добавить конъюгат в указанном количестве, тщательно перемешать.

Таблица 2

| Кол-во стрипов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РРК, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Конъюгат, мкл |  |  |  |  |  |  |

Объем конъюгата, вносимый в РРК; указывается для каждой серии тест-системы.

Стабильность рабочего разведения конъюгата при температуре  от 18 до 25 оС не более    6 ч.

2.3. Приготовление раствора хромогена

Готовить непосредственно перед использованием, избегая попадания прямых солнечных лучей.

ТМБ развести в ЦБР, используя объемы ТМБ и ЦБР, указанные в табл. 3  для заданного числа стрипов. Необходимый объем  ЦБР перенести в одноразовую емкость и добавить ТМБ в указанном количестве, тщательно перемешать.

Таблица 3

| Кол-во стрипов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦБР, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ТМБ, мкл | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

Стабильность раствора хромогена при температуре  от 18 до 25 оС не более 6 ч. в защищенном от света месте.

Примечание: Посуду и наконечники пипеток, контактировавшие с раствором хромогена, отмывать без применения синтетических моющих средств.

2.4. Приготовление остальных реагентов

РРО перед использованием необходимо тщательно перемешать из-за возможного выпадения осадка. Иммуносорбент, К+, К–, стоп-реагент готовы к использованию.

После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

3. Проведение ИФА

3.1. Извлечь из упаковки рамку планшета и необходимое число стрипов каждой группы. Неиспользованные стрипы допускается хранить в плотно закрытом пакете с влагопоглотителем при температуре от 2 до 8 оС до истечения срока годности.

Расположить стрипы в рамке, чередуя стрипы с core-антигеном и NS-антигеном в соответствии со схемой постановки.

Рекомендуемая схема постановки ИФА (на 12 стрипах)

|  | core | NS | core | NS | core | NS | core | NS | core | NS | core | NS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | К+ | К+ | №6 | №6 | №14 | №14 | №22 | №22 | №30 | №30 | №38 | №38 |
| B | К- | К- | №7 | №7 | №15 | №15 | №23 | №23 | №31 | №31 | №39 | №39 |
| C | К- | К- | №8 | №8 | №16 | №16 | №24 | №24 | №32 | №32 | №40 | №40 |
| D | №1 | №1 | №9 | №9 | №17 | №17 | №25 | №25 | №33 | №33 | №41 | №41 |
| E | №2 | №2 | №10 | №10 | №18 | №18 | №26 | №26 | №34 | №34 | №42 | №42 |
| F | №3 | №3 | №11 | №11 | №19 | №19 | №27 | №27 | №35 | №35 | №43 | №43 |
| H | №4 | №4 | №12 | №12 | №20 | №20 | №28 | №28 | №36 | №36 | №44 | №44 |
| G | №5 | №5 | №13 | №13 | №21 | №21 | №29 | №29 | №37 | №37 | №45 | №45 |

3.2. В каждую лунку внести по 80 мкл (или 30 мкл) РРО.

3.3 В одну лунку (напр., А) стрипа с каждой группой антигенов внести 20 мкл (или 70 мкл) К+, в две лунки (напр., В и С) – по 20 мкл (или 70 мкл) К–, в остальные лунки – по 20 мкл (или 70 мкл) исследуемых образцов, , т.е. в соответствии с внесенным объемом РРО (п.1.3.2), затем тщательно перемешать пипетированием (не менее 3 раз) или на шейкере на малой скорости в течение 30 с (100об/мин), цвет РРО при этом должен измениться с сине-фиолетового на зеленый или с красного на желтый.

3.4. Планшет закрыть крышкой или пленкой и инкубировать в соответствии с выбранной процедурой:

процедура 1 – 30 мин при 37 оС на шейкере (500 об/мин);

процедура 2 – 1 ч при 37 оС в термостате.

3.5. По окончании инкубации аспирировать содержимое лунок и промыть лунки планшета четыре раза, добавляя в каждую лунку не менее 400 мкл рабочего промывочного раствора. Время между заполнением и аспирацией (замачивание) должно быть  не менее 30 сек.

Рекомендуется использовать:

- режим отмывки с переполнением – «overflow» - с внесением в лунки по 600-700 мкл рабочего промывочного раствора;

- поперечную аспирацию раствора из лунок – режим «crosswise».

Необходимо следить за полной аспирацией после каждого цикла отмывки (остаточный объем  в лунках не должен превышать 10 мкл).

Полностью удалить влагу из лунок, перевернув планшет на  сухую чистую фильтровальную бумагу.

Сохранность иммуносорбента между операциями 15 минут.

3.6. Перемешать рабочий раствор конъюгата и внести его по 100 мкл в каждую лунку. Планшет закрыть крышкой и выдержать в течение 30 мин в термостате при температуре 37 оС.

3.7. Стрипы промыть ФСБ-Т 6 раз с использованием обычного промывающего устройства или 5 раз в режиме "overflow" (см. п. 3.5).

3.8. В каждую лунку внести по 100 мкл свежеприготовленного раствора хромогена, выдержать 30 мин при температуре от 18 до 25 оС в защищенном от света месте (планшет не закрывать) или в термостате при температуре 37 оС в течение 20 мин. (планшет закрыть чистой защитной пленкой).

3.9. В каждую лунку (в той же последовательности, в которой вносился раствор хромогена) внести по 100 мкл стоп-реагента и через 2-3 мин, но не позднее чем через 10 мин, учесть результаты.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты ИФА регистрировать спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность (ОП) при двух длинах волн – 450 нм и 620-650 нм. При отсутствии референс-фильтра на 620-650 нм оптическую плотность (ОП) измерять при длине волны 450 нм, а выведение спектрофотометра на нулевой уровень ("бланк") осуществлять по воздуху.

Результаты ИФА учитывать при соблюдении следующих условий:

оптическая плотность в лунках с К+ (ОПК+) – не менее 0,5;

оптическая плотность в лунках с К– (ОПК-) – не более 0,25.

В противном случае исследование повторить

Для каждой группы антигенов рассчитать критическое значение ОП (ОПкрит) по формуле:

ОПкрит = ОПК- ср +0,150;

где  ОПК-ср – значение ОП в лунках с К– соответствующего стрипа.

Результаты учитывать по каждой группе антигенов отдельно.

Образец учитывать как отрицательный (не содержащий антител к ВГС), если значение ОП в лунке с ним ниже ОПКрит для каждой группы антигенов.

Образец учитывать как положительный (содержащий антитела к ВГС), если значение ОП в лунке с ним выше или равно  ОПкрит по обоим группам антигенов или только по группе структурных антигенов (core) ВГС.

Образцы с ОП, большей или равной ОПкрит только по группе неструктурных антигенов (NS) ВГС, считают неопределенными. Неопределенные образцы должны быть исследованы в других подтверждающих тестах (иммуноблотинг, ПЦР-анализ) или повторным исследованием сыворотки (плазмы) крови данного пациента в системе "ИФА-ВГС" через 3-6 мес.

Для интерпретации результатов исследования сывороток можно использовать коэффициент позитивности (КП), который рассчитывается для каждого антигена по формуле:

Если КП больше 1, исследуемый образец расценивать как положительный. Результат анализа считать отрицательным при КП меньше 1 и неопределенным при КП≥1.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Срок годности набора – 1 год. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается.

Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, ЗАО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30 – ОБТК.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ

| Кол-во стрипов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСБ-Т |
| ФСБ-Т(х25), мл | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 |
| Вода очищ., мл | до 175 | до 325 | до 500 | до 675 | до 825 | до 1000 |
| Рабочий раствор конъюгата |
| РРК, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Конъюгат, мкл |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий раствор хромогена |
| ЦБР, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ТМБ, мкл | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

Объем конъюгата, вносимый в РРК; указывается для каждой серии тест-системы.

КРАТКАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ ИФА

("ИФА-ВГС", комплект № 3)

| Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией! |
| --- |
| Внести | в каждую лунку – по 80 мкл (или 30 мкл) РРО; в первые лунки первых стрипов с каждым антигеном внести по 20 мкл (или 70 мкл) К+, во вторые и третьи – по 20 мкл (или 70 мкл) К–, в остальные лунки – по 20 мкл (или 70 мкл) исследуемых образцов в зависимости от внесенного объема РРО |
| Инкубация | 30 мин при 37 оС на шейкере (500 об/мин) или 1 ч при 37 оС, в термостате |
| Промыть | 4 раза ФСБ-Т |
| Внести | во все лунки по 100 мкл рабочего разведения конъюгата |
| Инкубация | 30 мин, 37, оС в термостате |
| Промыть | 6 раз ФСБ-Т (обычное промывающее устройство) или 5 раз в режиме "overflow" |
| Внести | по 100 мкл раствора хромогена в каждую лунку |
| Инкубация | 30 мин, 18-25 оС или в термостате при температуре 37 оС в течение 20 мин |
| Внести | по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку |
| Измерить | ОП при 450 нм (референс 620-650 нм), «бланк» – по воздуху |

Декабрь 2014 г